## Foglio1
FORNITURA DI N°8 LETTINI ELETTRICI PER FISIOTERAPIA, COMPRENSIVI DI GARANZIA FULL-RISK PER 24 MESI, OCCORRENTI CCORRENTI ALLE CASE DI COMUNITA’ E AGLI OSPEDALI DI COMUNITA DELLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI N°12 LETTINI ELETTRICI PER FISIOTERAPIA – CIG XXXXXXXXXX - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - “CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA” E COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 “OSPEDALI DI COMUNITA’ “
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
LETTINI ELETTRICI PER FISIOTERAPIA
a | DITTA PRODUTTRICE:
b | DITTA DISTRIBUTRICE:
c | MODELLO:
d | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
e | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
f | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
g | CODICE CIVAB:
h | CLASSIFICAZIONE CND:
i | NUMERO DI REPERTORIO:
j | DESTINAZIONE D’USO:
k | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
l | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
m | Dimensioni complessive (eventuali moduli compresi) LxAxP (cm)
n | Peso complessivo (moduli compresi) (kg)
CARATTERISTICHE MINIME PENA ESCLUSIONE
1 | Lettino elettrico per fisioterapia robusto e ad alta stabilità con parti mobili autolubrificanti; [SI/NO]
2 | Telaio aperto lateralmente con piedi di altezza adeguata, almeno 15 cm dal pavimento, per consentire l’accesso con sistemi di sollevamento pazienti o carrelli; [SI/NO, specificare]
3 | Imbottitura ignifuga [SI/NO]
4 | Altezza regolabile mediante pedale elettrico da almeno 50 cm a 95 cm; [SI/NO, specificare]
5 | Sezione gambale fissa di dimensione almeno 120 cm lunghezza x 80 cm larghezza; [SI/NO, specificare]
6 | Sezione poggia-testa mobile: [SI/NO]
6.1 | Dimensione del poggia-testa almeno 65cm lunghezza x 80cm larghezza; [SI/NO, specificare misure
6.2 | Sezione poggia-testa dotato di sistema di regolazione servoassistita positiva e negativa con range da almeno +70° a -20°; [SI/NO, specificare]
6.3 | Sezione poggia-testa dotata di foro naso e bocca [SI/NO]
7 | Capacità di sollevamento – carico di lavoro sicuro 200 kg [SI/NO, specificare carico lavoro sicuro]
8 | Alimentazione elettrico 230v 50/60 Hz [SI/NO]
9 | Dotato di cuscino copertura foro naso-bocca [SI/NO]
10 | Dotato di supporto portarotolo [SI/NO]
11 | Garanzia full risk 24 mesi come specificato in capitolato [SI/NO]
12 | Certificato di conformità alla Direttiva 2017/745: ciascuna apparecchiatura dovrà essere conforme al Regolamento UE 2017/745, dotato di Marcatura CE e dovrà rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. [SI/NO]