## Foglio1
FORNITURA DI N°3 DOPPLER VASCOLARIPER LA VALUTAZIONE DEL PIEDE DIABETICO, COMPRENSIVO DI GARANZIA FULL-RISK PER 24 MESI, OCCORRENTI ALLE CASE DI COMUNITA’ E AGLI OSPEDALI DI COMUNITA DELLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI N 9 DOPPLER VASCOLARI - CIG XXXXXXXXXX - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - “CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA” E COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 “OSPEDALI DI COMUNITA’ “
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
Doppler vascolare per la valutazione del piede diabetico
a | DITTA PRODUTTRICE:
b | DITTA DISTRIBUTRICE:
c | MODELLO:
d | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
e | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
f | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
g | CODICE CIVAB:
h | CLASSIFICAZIONE CND:
i | NUMERO DI REPERTORIO:
j | DESTINAZIONE D’USO:
k | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
l | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
m | Dimensioni complessive (eventuali moduli compresi) LxAxP (cm)
n | Peso complessivo (moduli compresi) (kg)
Caratteristiche minime a pena esclusione
1 | Sistema per la valutazione vascolare del piede diabetico mediante tecnica doppler ad emissione continua, semplice e compatto; [SI/NO, specificare]
2 | Deve consentire la misura del polso tibiale e pedidio; [SI/NO, specificare]
3 | Deve consentire la misura dell'indice ABI e TBI [SI/NO, specificare];
4 | Il sistema deve avere almeno due frequenze di lavoro in continuo: 8 MHz e 10 MHz con sonde incluse; [SI/NO, specificare]
5 | Dotato di display preferibilmente a colori con indicazione delle funzioni e dei parametri selezionati; [SI/NO, specificare]
6 | Visualizzazione sul display dell’onda velocimetrica bidirezionale; [SI/NO, specificare]
7 | Modalità arteriosa e venosa [SI/NO, specificare];
8 | Completo di sfigmomanometro, sonde e bracciali di diverse misure, per la corretta rilevazione della pressione su braccio, caviglia ed alluce; [SI/NO, specificare]
9 | Altoparlante con volume regolabile; [SI/NO]
10 | Controllo del guadagno preferibilmente automatico;[SI/NO, specificare]
11 | Memoria interna per memorizzazione forme d’onda e valori; [SI/NO, specificare]
12 | Dotato di alimentazione di rete o batteria interna ricaricabile con carica batteria; [SI/NO, specificare]
13 | Tutto il sistema deve essere trasportabile tramite borsa da trasporto o apposita maniglia; [SI/NO, specificare]
14 | Conformità alle Direttive CEE 93/42 e ss.mm.ii; [SI/NO]
15 | Garanzia full risk 24 mesi come specificato in capitolato; [SI/NO]
16 | Certificato di conformità alla Direttiva 2017/745: ciascuna apparecchiatura dovrà essere conforme al Regolamento UE 2017/745, dotato di Marcatura CE e dovrà rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. [SI/NO]