## Foglio1
ORNITURA DI N°4 FRIGOCONGELATORI PER FARMACI, COMPRENSIVI DI GARANZIA FULL-RISK PER 24 MESI, OCCORRENTI ALLE CASE DI COMUNITA’ E AGLI OSPEDALI DI COMUNITA DELLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI N°10 FRIGOCONGELATORI PER FARMACI – CIG XXXXXXXXXX - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - “CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA” E COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 “OSPEDALI DI COMUNITA’ “
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
FRIGOCONGELATORI PER FARMACI
a | DITTA PRODUTTRICE:
b | DITTA DISTRIBUTRICE:
c | MODELLO:
d | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
e | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
f | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
g | CODICE CIVAB:
h | CLASSIFICAZIONE CND:
i | NUMERO DI REPERTORIO:
j | DESTINAZIONE D’USO:
k | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
l | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
m | Dimensioni complessive (eventuali moduli compresi) LxAxP (cm)
n | Peso complessivo (moduli compresi) (kg)
CARATTERISTICHE MINIME PENA ESCLUSIONE
1 | Frigocongelatore destinato alla conservazione di farmaci [SI-NO, descrivere]
2 | Temperatura di esercizio vano frigo +4°C [SI-NO, descrivere]
3 | Temperatura di esercizio vano congelatore -20°C [SI-NO, descrivere]
4 | Dotato di n.2 motori indipendenti [SI-NO, descrivere]
5 | Dimensioni di ingombro esterne massime 700x700x1900 mm (PxLxH)
6 | Capacità interna netta circa 150 litri per vano frigo e 150 litri per vano congelatore [SI-NO, descrivere]
7 | Dotato di almeno 2 ripiani a griglia scorrevoli ed estraibili per il vano frigo [SI-NO, descrivere]
8 | Dotato di almeno 2 cassetti per il vano congelatore [SI-NO, descrivere]
9 | N.2 porte cieche o a vetro dotate ciascuna di serratura comprensiva di apposita chiave [SI-NO, descrivere]
10 | Pannello di controllo a microprocessore dotato di ampio display [SI-NO, descrivere]
10.1 | Visualizzazione della temperatura istantanea interna di entrambi i vani: accuratezza di lettura inferiore a 1°C [SI-NO, descrivere]
10.2 | Regolazione elettronica delle temperature dei vani [SI-NO, descrivere]
10.3 | Visualizzazione allarmi: alta e bassa temperatura, porta aperta, mancanza alimentazione [SI-NO, descrivere]
10.4 | Batteria a tampone per visualizzazione temperatura e acquisizione allarmi in mancanza di corrente elettrica [SI-NO, descrivere]
11 | Datalogger integrato nel pannello, per la misura e la memorizzazione delle temperature di entrambi i vani [SI-NO, descrivere]
11.1 | Numero elevato di misure memorizzabili [SI-NO, descrivere]
11.2 | Intervallo di campionamento preferibilmente regolabile [SI-NO, descrivere]
11.3 | Semplice esportabilità dei dati tramite chiavetta USB a corredo e possibilità di lettura dei report di misura su pc (fornire software se necessario) [SI-NO, descrivere]
12 | Sbrinamento automatico almeno per il vano frigo [SI-NO, descrivere]
13 | Illuminazione interna automatica all’apertura della porta [SI-NO, descrivere]
14 | Gas refrigeranti ecocompatibili, CFC e HCFC free conformi alla direttiva FGAS [SI-NO, descrivere]
15 | Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi [SI-NO, descrivere]
16 | Per tutti i frigoriferi l’unità refrigerante (collocata nella parte superiore o inferiore dell'apparecchiatura) con unità condensatrice non dovrà avere griglia di areazione posta nella parte frontale del frigorifero, in modo da non raccogliere polvere nella parte frontale. [SI-NO, descrivere]
17 | Dotato di n.2 fori passante per l’inserimento di sonde [SI-NO, descrivere]
18 | Dotato di n.4 ruote piroettanti e frenanti [SI-NO, descrivere]
19 | Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE bassa tensione e alla norma CEI 61010 [SI-NO, descrivere]