## Questionario caratteristiche
FORNITURA DI LETTI ELETTRICI, COMPRENSIVI DI MANUTENZIONE FULL-RISK
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla valutazione complessiva dell'apparecchiatura e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento.
LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA
a | DITTA PRODUTTRICE:
b | DITTA DISTRIBUTRICE:
c | MODELLO:
d | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
e | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA RELEASE:
f | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
g | CODICE CIVAB:
h | CLASSIFICAZIONE CND:
i | NUMERO DI REPERTORIO:
j | DESTINAZIONE D’USO:
k | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
l | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb):
m | Peso dell'apparecchiatura [kg]
Caratteristiche minime:
1 | Letto a movimentazione elettrica composto da 4 sezioni (schienale, bacino, femorale e gambale) e 3 snodi; [si/no]
2 | Struttura in materiale plastico lavabile e priva di spigoli vivi; [si/no]
3 | Completo di ferma materasso integrato; [si/no]
4 | Alimentazione elettrica e a batteria di lunga durata; [si/no]
5 | N°04 ruote di circa 15 cm di diametro, gemellate, antistatiche, piroettanti e dotate di sistema di bloccaggio centralizzato; [Descrivere, unità misura cm]
6 | Quinta ruota per offrire una maggiore direzionalità negli spostamenti e migliorare la manovrabilità, ammortizzata per migliorare l’aderenza del letto in movimento in tratti in discesa/salita; [Descrivere]
7 | Dotato di allarme sonoro per letto non frenato e collegato alla rete elettrica; [si/no]
8 | Dotato di allarmi per la segnalazione del corretto posizionamento del paziente e la prevenzione delle cadute; [si/no]
9 | Dotato di paracolpi di protezione agli angoli; [si/no]
10 | Larghezza del letto non superiore a 110 cm (le dimensioni sono da intendersi comprensive dei paracolpi); Le dimensioni del letto dovranno essere idonee al trasporto degli stessi negli ascensori dell’Azienda, tale compatibilità sarà valutata durante la Prova Visione dell’apparecchiatura; [Descrivere; unità misura cm ]
11 | Lunghezza del letto non superiore a 230 cm (le dimensioni sono da intendersi comprensive dei paracolpi; Le dimensioni del letto dovranno essere idonee al trasporto degli stessi negli ascensori dell’Azienda, tale compatibilità sarà valutata durante la Prova Visione dell’apparecchiatura; [Descrivere; unità misura cm ]
12 | Sistema di rilevazione peso paziente incorporato alla struttura del letto; [si/no]
13 | Carico di lavoro in sicurezza di almeno 250 kg; Dovrà essere presente sulla struttura del letto l’etichetta con l’indicazione del peso massimo supportato; [si/no]
14 | Quattro semi sponde con comandi integrati, a scomparsa, che garantiscano il rispetto della distanza tra le parti in movimento anche durante la loro movimentazione; [Descrivere]
15 | Testata del letto con impugnature adatte per il trasporto e facilmente abbattibile e/o asportabile; [si/no]
16 | Pediera asportabile; [si/no]
17 | Regolazione elettrica di:
altezza dell’unità sino ad almeno 80 cm con indicatore di altezza minima da terra; [si/no]
sezione schienale sino ad almeno 60° con indicatore dei gradi di elevazione; [si/no]
sezione femorale sino ad almeno 20°; [si/no]
sezione gambale; [si/no]
trendelemburg e antitrendelemburg con inclinazione massima non inferiore a 13°; [si/no]
basculamento laterale; [si/no]
18 | Comandi ergonomici e funzionali incorporati all'interno delle sponde laterali e in pulsantiera a filo per consentire l’azionamento delle principali movimentazioni tra cui:
Posizione di poltrona cardiologica; [si/no]
CPR; [si/no]
Uscita facilitata; [si/no]
Contemporanea elevazione della sezione schienale e sezione femorale (per evitare lo scivolamento del paziente); [si/no]
19 | Possibilità di esclusione delle funzioni dei comandi paziente; [si/no]
20 | Comandi a pedale per le principali movimentazioni; [Descrivere]
21 | Pedale e leva di emergenza per CPR; [si/no]
22 | Pannello di controllo su display intuitivo; [si/no]
23 | Sistema di sicurezza per evitare lo schiacciamento dell’addome, di drenaggi toracici o addominali, e la risalita del diaframma; [si/no]
24 | Sistema di sicurezza per evitare la contro rotazione del ginocchio; [si/no]
25 | Superficie letto allungabile senza necessità di togliere la pediera; [si/no]
26 | Zona toracica e addominale radiotrasparente con ampia area integralmente libera per l’utilizzo di sistemi radiologici come portatili per radioscopia; [si/no]
27 | Alloggiamento in zona toracica/addominale per lastra radiografica; [si/no]
28 | Superfici facilmente sanificabili, igienizzabili e resistenti alla corrosione; [si/no]
29 | Luce di cortesia; [si/no]
30 | Alloggiamenti per aste porta flebo nei quattro angoli del letto; [si/no]
31 | Possibilità di utilizzo dei sollevatori paziente con il letto in posizione minima; [si/no]
32 | Completo di materasso antidecubito ad aria con le seguenti caratteristiche:
A bassa pressione continua/alternata e cessione d’aria; [si/no]
Rivestito di materiale idoneo alla sanificazione (latex free); [si/no]
Dotato di cover sostitutiva (per ogni materasso devono essere fornite 3 cover); [si/no]
33 | Dotati di tutti gli accessori/sistemi o quant’altro necessario per permettere il trattamento o la prevenzione di problematiche polmonari, oppure per altre applicazioni mediche in cui la terapia di rotazione laterale continua o la percussione/vibrazione risultano efficaci nel fornire benefici clinici; [Descrivere]
34 | Grado di protezione di tutte le componenti elettriche del letto non inferiore a IPX4; [si/no]
34 | Dispositivo certificato secondo il Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.) [si/no]
dispositivo conforme al Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.); [si/no]
Il dispositivo in fornitura rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"; [si/no]
Dispositivo dotato di Marcatura CE; [si/no]
Le caratteristiche richieste vanno intese e interpretate in coerenza all’art. 79 ed all’Allegato II.5 del D. Lgs. 36/2023; [si/no]
Accessori
35 | N°01 gancio di fissaggio per il cavo dell’alimentazione elettrica; [si/no]
36 | N°02 aste porta flebo regolabili in altezza con almeno n°4 ganci ognuna e con carico di lavoro sicuro per gancio non inferiore a 1,2 kg; [si/no]
37 | N°01 tavolo porta monitor con cinghie posizionato in zona piedi, a scomparsa quando non usato; [si/no]
38 | N°01 supporti per bombola da 5 litri; [si/no]
39 | N°04 sostegni/barre porta drenaggi, con sistema a ganci rimovibili; [si/no]
Normativa
40 | Dispositivo certificato secondo il Regolamento UE 2017/745 (MDR) [si/no]
Il dispositvo in fornitura rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"; [si/no]
Dispositivo dotato di Marcatura CE; [si/no]