## Foglio1
FORNITURA DI N°4 CAMPIMETRI, COMPRENSIVO DI GARANZIA FULL-RISK PER 12 MESI, OCCORRENTI ALLE CASE DI COMUNITA’ E AGLI OSPEDALI DI COMUNITA DELLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI N 2 CAMPIMETRI - CIG XXXXXXXXXX - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - “CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA” E COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 “OSPEDALI DI COMUNITA’ “
Si ricorda che tutti i campi dovranno essere compilati, che le informazioni in essi contenute concorreranno alla determinazione del punteggio e che non verranno considerati validi rimandi a schede tecniche o altra documentazione se non espressamente indicata la pagina di riferimento
Campimetro
a | DITTA PRODUTTRICE:
b | DITTA DISTRIBUTRICE:
c | MODELLO:
d | ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO:
e | ANNO DI IMMISSIONE ULTIMA REALISE:
f | ANNO DI FINE PRODUZIONE:
g | CODICE CIVAB:
h | CLASSIFICAZIONE CND:
i | NUMERO DI REPERTORIO:
j | DESTINAZIONE D’USO:
k | CLASSIFICAZIONE CER PER LO SMALTIMENTO:
l | CLASSE (classe I, classe IIa, classe IIb)
m | Dimensioni complessive (eventuali moduli compresi) LxAxP (cm)
n | Peso complessivo (moduli compresi) (kg)
Caratteristiche minime a pena esclusione
1 | Campimetro computerizzato a proiezione diretta luminosa; [SI/NO]
2 | Gestione via interfaccia touch o tastiera o PC (in quest’ultimo caso il PC deve essere incluso nell’offerta e di ultima generazione) con elevata capacità di memorizzazione degli esami; [SI/NO, specificare]
3 | Tavolo ad elevazione elettrica, con possibilità di accesso anche a paziendti disabili, con supporto stampante e trasformatore di isolamento; [SI/NO, specificare]
4 | Stampante laser a colori formato A4 con definizione adeguata; [SI/NO, specificare]
5 | Connettività: DICOM Storage SCU; DICOM MWL SCU per interfacciamento con i sistemi informativi aziendali; [SI/NO, specificare]
6 | Completo di cupola di Goldman ventilata; [SI/NO, specificare]
7 | Mentoniera elettrica con possibilità di movimentazione su, giù, destra, sinistra; [SI/NO, specificare]
8 | Campo visivo esplorato di almeno 90 gradi; [SI/NO, specificare]
9 | Il dispositivo deve permettere test su campo radiale e ortogonale statici (per la misurazione della sensibilità visiva) e cinetici (per valutare i limiti del campo visivo); [SI/NO, specificare]
10 | Il dispositivo deve contemplare tutti gli stimoli e i colori di stimolo utilizzati in perimetria secondo lo standard di Goldman, garantendo una vasta gamma di opzioni diagnostiche; [SI/NO, specificare]
11 | Controllo automatico della fissazione in tempo reale per assicurare il 100% dell’attendibilità sui risultati ottenuti; nel caso in cui vi sia perdita della fissazione, il programma si deve fermare; [SI/NO, specificare]
12 | Dotato di funzioni: eye tracking, riconoscimento degli ammiccamenti e Hejil/Krakau macchia cieca; [SI/NO, specificare]
13 | Dotato funzione per il riconoscimento di occhio mancante e occhio chiuso; [SI/NO, specificare]
14 | Dotato di funzione per la compensazione dei movimenti della testa; [SI/NO, specificare]
15 | Dotato di sistema per che permetta durante i test binoculari la visualizzazione di entrambe le pupille; [SI/NO, specificare]
16 | Dotato di funzionalità per monitorare i cambiamenti nel tempo del campo visivo del paziente; [SI/NO, specificare]
17 | Ampia scelta dei programmi diagnostici:Test su pattern radiale e ortogonale, 5-2, 10-2, 24-2, 30-2, 24-2C, 30-2C, G-50-2, 60-4, F-50, G-50, C-22, C-24A, C-30A, M-10, C-30, P-50, Sup 36/64, G1, G0-2, N1, N2, 07, 60-4, FF81, FF120, FF135, FF246, BSV, BSV 3, BSV 5, B1, Nasal, Step, Esterman M, Esterman B, Gandolfo, G0-2, Armaly C, Armaly F, FeV G1, FeV G2, Generale, G Glaucoma, ST Glaucoma Screening, Macula, M Macula, LVC Vista bassa-centrale [SI/NO, specificare]
18 | Strategie d’esame (Screening, Standard, Low Vision, Dinamica, Veloce) Screening (Quantify defect, 3-zone, 2-zone), Soglia (Soglia, Soglia veloce, Soglia avanzata, Dinamica), programmi con strategia Fast, TOP, TOP+, Dynamic, Speciali (BSV, Flicker), Esterman Monoculare, Esterman Binoculare, Gandolfo, Cinetica (Manuale, Automatica, Mista); [SI/NO, specificare]
19 | Analisi: Singolo esame, Comparazione, Analisi in progressione DPA, pacchetto statistiche, preferibilmente Test di Brusini GSS2 [SI/NO, specificare]
20 | Possibilità di adattare i test alle esigenze individuali del paziente, inclusa la riprogrammazione dei punti di test; [SI/NO, specificare]
21 | Garanzia full risk 24 mesi come specificato in capitolato [SI/NO]
22 | Certificato di conformità alla Direttiva 2017/745: ciascuna apparecchiatura dovrà essere conforme al Regolamento UE 2017/745, dotato di Marcatura CE e dovrà rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. [SI/NO]