## Foglio2
Caratteristiche minime: Holter pressorio
1 | Registrazione nelle 24 [indicare SI-NO]
2 | Dimensioni compatte e peso contenuto [indicare SI-NO e descrivere]
3 | Silenzioso [indicare SI-NO]
4 | Range di misura pressione sistolica almeno 60-260 mmHg [indicare SI-NO e descrivere]
5 | Range di misura pressione diastolica almeno 30-150 mmHg [indicare SI-NO e descrivere]
6 | Range di misura frequenza cardiaca almeno 40-180 bpm [indicare SI-NO e descrivere]
7 | Display per visualizzare le impostazioni e i valori misurati [indicare SI-NO]
8 | Indicazioni visive/acustiche per allarmi tecnici relativi a malfunzionamento e/o segnalazione di batteria scarica sul display dell’holter [indicare SI-NO]
9 | Deve consentire l’impostazione della frequenza di misurazione e la durata del monitoraggio [indicare SI-NO]
10 | Gonfiaggio adattativo del bracciale per garantire il comfort e la sicurezza del paziente [indicare SI-NO]
11 | Alimentazione a batterie (con autonomia di durata sufficiente a eseguire l’esame almeno nelle 24 ore senza necessità di sostituire/ricaricare la batteria) [indicare SI-NO]
12 | Fornitura di tutti gli accessori necessari all’utilizzo [indicare SI-NO]
13 | Ciascun registratore holter deve essere completo di adeguata interfaccia per la configurazione e lo scarico dei dati a PC [indicare SI-NO]
14 | Custodia da trasporto con relativa tracolla [indicare SI-NO]
15 | Sistema certificato secondo il Regolamento UE 2017/746 (o alla Direttiva 98/79/CEE e ss.mm.ii.) [indicare SI-NO e descrivere]
Caratteristiche minime: Holter cardiologico
1 | Registrazione ECG a 3 canali di durata minima pari a 5 giorni. [indicare SI-NO e descrivere]
2 | Registrazione ECG a 12 canali almeno nelle 48h [indicare SI-NO e descrivere]
3 | Fornitura di cavi ECG e degli accessori necessari all’utilizzo [indicare SI-NO]
4 | Dimensioni compatte e peso contenuto [indicare SI-NO e descrivere]
5 | Display per visualizzare la qualità della traccia ECG [indicare SI-NO]
6 | Dotato di marker eventi per permettere al paziente di segnalare gli avvenimenti significativi [indicare SI-NO]
7 | Grado di protezione ai liquidi più alto possibile [indicare SI-NO e descrivere]
8 | Indicazioni visive/acustiche per allarmi tecnici relativi a malfunzionamento e/o segnalazione di batteria scarica sul display dell’holter [indicare SI-NO]
9 | Sistema dotato di allarme/notifica per evidenziare il distacco degli elettrodi con indicazione dell’elettrodo staccato [indicare SI-NO]
10 | Deve consentire il riconoscimento e l'analisi delle aritmie [indicare SI-NO]
11 | Deve consentire l'analisi automatica della fibrillazione atriale e del pace-maker [indicare SI-NO]
12 | Deve consentire il riconoscimento e l'analisi delle tratto ST-QT [indicare SI-NO]
13 | Deve consentire l'analisi della variabilità R-R (HRV) sia ne dominio del tempo che della frequenza [indicare SI-NO]
14 | Alimentazione a batterie (con autonomia di durata sufficiente a eseguire l’esame almeno nelle 48 ore senza necessità di sostituire/ricaricare la batteria) [indicare SI-NO]
15 | I registratori/sistema deve notificare se la batteria non risulta sufficientemente carica per permettere il completamento dell’esame nel periodo impostato [indicare SI-NO]
16 | Ciascun registratore holter deve essere completo di adeguata interfaccia per la configurazione e lo scarico dei dati a PC [indicare SI-NO]
17 | Custodia per il trasporto con relativa tracolla [indicare SI-NO]
18 | Sistema certificato secondo il Regolamento UE 2017/746 (o alla Direttiva 98/79/CEE e ss.mm.ii.) [indicare SI-NO e descrivere]
Caratteristiche minime generali del software
1 | Il software per ogni workstation dovrà prevedere licenza completa per carico/scarico e refertazione [indicare SI-NO]
2 | Il software per ogni workstation dovrà prevedere la gestione dei dati del paziente, analisi e refertazione [indicare SI-NO]
3 | Il software per ogni workstation dovrà prevedere la possibilità di stampare il referto/tracciati [indicare SI-NO]
4 | Il software per ogni workstation dovrà prevedere la possibilità di visualizzazione e refertazione dei dati dalle postazioni di lavoro dei diversi presidi dell’Asst [indicare SI-NO]
5 | Il software per ogni workstation dovrà prevedere la possibilità di riconciliare il paziente alla work list successivamente, qualora l’inserimento nell’applicativo sia manuale [indicare SI-NO]
6 | Il software dovrà essere installato sul data center Regionale in migrazione verso cloud regionale. Deve pertanto rispettare pienamente i requisiti regionali. La licenza del database (SQL, Oracle o altro), se necessaria, e la relativa manutenzione saranno a carico del fornitore [indicare SI-NO]
7 | Completo di pacchetto di interfaccia DICOM per gestire le liste di lavoro, invio dei dati verso il CIS (Cardiology Information Systems), firma digitale dell’esame con il CIS [indicare SI-NO]
8 | Compatibile con sistema operativo Windows 10 pro (attualmente alla vr. 1909) [indicare SI-NO]
9 | Non devono essere necessari privilegi di Amministratore per eseguire il software [indicare SI-NO]
10 | Compatibile con il sistema AV antivirus Symantec EP 14 [indicare SI-NO]
11 | Assenza di salvataggio di dati in locale [indicare SI-NO]
12 | Indicazione modalità escalation come supporto in caso di problemi e/o creazione utenze ecc. dal supporto utenti dell’ente (call-center) [indicare SI-NO]
13 | Assenza di aperture su internet. Eventuali eccezioni dovranno essere analizzate e autorizzate dall’ASST [indicare SI-NO]
14 | Fornitura del setup di installazione con una guida passo passo per la configurazione o, eventualmente, una procedura di ingaggio per installazione da remoto da parte dei tecnici della casa madre [indicare SI-NO]
15 | Compatibile Java 6 upd. 18 [indicare SI-NO]
16 | Software applicativo preferibilmente web-based con piena compatibilità con browser chrome ed edge [indicare SI-NO]
17 | Il sistema deve poter stampare con le stampanti a contratto con i driver ufficiali del prodotto ovvero HP universal printer driver ultima versione e precedenti [indicare SI-NO]
18 | Il fornitore applicativo deve dare indicazioni sulle configurazioni specifiche per il suo applicativo in merito alle periferiche quali stampati a4, stampanti etichette, lettori barcode, scanner e tutto quanto necessario all’iter lavorativo informatizzato [indicare SI-NO]
19 | Il collegamento al sistema CIS aziendale di marchio Fuji/Mediaclinics dovrà essere a carico del fornitore [indicare SI-NO]